## 模式及流程
192.168.3.10
序号 | 注释 | 变量名称 | 数据格式 | 起始地址 | 状态
| 急停 | Estop | bit | D4005.0 | 1正常
| 手动 | manualmode | bit | D4005.1 | 1自动，0手动 | SE
| 自动运行 | autostart | bit | D4005.2 | 1自动运行，0自动停止 | IP
| 停机故障 | Fault | bit | D4005.4 | 1故障 | 192.168.3.10
| 警告 | warning | bit | D4005.5 | 1警告
| 心跳 |  | bit | M8 | 心跳
| 分析中 |  | bit | D3692.0
| 等待中 |  | bit | D3692.1
| 停止中 |  | bit | D3692.2
| 停机故障 |  | bit | D3692.3
| 警告 |  | bit | D3692.4
| 流程动作编号 | N_SeqNO_NA | 字[有符号](0..2) | D7600 | 编号（10的倍数）
| 主流程报警 | N_Fault | 字[有符号](0..1) | D7080 | 取位
| 主流程警告 | N_Warning | 字[有符号](0..1) | D7082 | 取位
| 通用报警 | Normal_Fault | 字[有符号](0..1) | D7000 | 取位
| 通用警告 | Normal_Warning | 字[有符号](0..1) | D7002 | 取位
| A1流程动作编号 | A1_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7604 | 编号（10的倍数）
| A1流程报警 | A1_fault | 字[有符号](0..1) | D7004 | 取位
| A1流程警告 | A1_Warning | 字[有符号](0..1) | D7006 | 取位
| A2流程动作编号 | A2_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7608 | 编号（10的倍数）
| A2流程报警 | A2_fault | 字[有符号](0..1) | D7008 | 取位
| A2流程警告 | A2_Warning | 字[有符号](0..1) | D7010 | 取位
| B1流程动作编号 | B1_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7612 | 编号（10的倍数）
| B1流程报警 | B1_fault | 字[有符号](0..1) | D7012 | 取位
| B1流程警告 | B1_Warning | 字[有符号](0..1) | D7014 | 取位
| B2流程动作编号 | B2_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7616 | 编号（10的倍数）
| B2流程报警 | B2_fault | 字[有符号](0..1) | D7016 | 取位
| B2流程警告 | B2_Warning | 字[有符号](0..1) | D7018 | 取位
| 流程动作编号 | B3_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7620 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | B3_fault | 字[有符号](0..1) | D7020 | 取位
| 流程警告 | B3_Warning | 字[有符号](0..1) | D7022 | 取位
| 流程动作编号 | C1_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7624 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | C1_fault | 字[有符号](0..1) | D7024 | 取位
| 流程警告 | C1_Warning | 字[有符号](0..1) | D7026 | 取位
| 流程动作编号 | C2_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7628 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | C2_fault | 字[有符号](0..1) | D7028 | 取位
| 流程警告 | C2_Warning | 字[有符号](0..1) | D7030 | 取位
| 流程动作编号 | C3_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7632 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | C3_fault | 字[有符号](0..1) | D7032 | 取位
| 流程警告 | C3_Warning | 字[有符号](0..1) | D7034 | 取位
| 流程动作编号 | C4_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7636 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | C4_fault | 字[有符号](0..1) | D7036 | 取位
| 流程警告 | C4_Warning | 字[有符号](0..1) | D7038 | 取位
| 流程动作编号 | C5_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7640 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | C5_fault | 字[有符号](0..1) | D7040 | 取位
| 流程警告 | C5_Warning | 字[有符号](0..1) | D7042 | 取位
| 流程动作编号 | C6_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7644 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | C6_fault | 字[有符号](0..1) | D7044 | 取位
| 流程警告 | C6_Warning | 字[有符号](0..1) | D7046 | 取位
| 流程动作编号 | C7_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7648 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | C7_fault | 字[有符号](0..1) | D7048 | 取位
| 流程警告 | C7_Warning | 字[有符号](0..1) | D7050 | 取位
| 流程动作编号 | D2_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7652 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | D2_fault | 字[有符号](0..1) | D7052 | 取位
| 流程警告 | D2_Warning | 字[有符号](0..1) | D7054 | 取位
| 流程动作编号 | D3_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7556 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | D3_fault | 字[有符号](0..1) | D7080 | 取位
| 流程警告 | D3_Warning | 字[有符号](0..1) | D7082 | 取位
| 流程动作编号 | T2_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7660 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | T2_fault | 字[有符号](0..1) | D7056 | 取位
| 流程警告 | T2_Warning | 字[有符号](0..1) | D7058 | 取位
| 流程动作编号 | E1_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7664 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | E1_fault | 字[有符号](0..1) | D7060 | 取位
| 流程警告 | E1_Warning | 字[有符号](0..1) | D7062 | 取位
| 流程动作编号 | F1_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7668 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | F1_fault | 字[有符号](0..1) | D7064 | 取位
| 流程警告 | F1_Warning | 字[有符号](0..1) | D7066 | 取位
| 流程动作编号 | S1_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7672 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | S1_fault | 字[有符号](0..1) | D7068 | 取位
| 流程警告 | S1_Warning | 字[有符号](0..1) | D7070 | 取位
| 流程动作编号 | Z1_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7676 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | Z1_fault | 字[有符号](0..1) | D7072 | 取位
| 流程警告 | Z1_Warning | 字[有符号](0..1) | D7074 | 取位
| 流程动作编号 | B4_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7680 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | B4_fault | 字[有符号](0..1) | D7684 | 取位
| 流程警告 | B4_Warning | 字[有符号](0..1) | D7686 | 取位
| 流程动作编号 | A4_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7690 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | A4_fault | 字[有符号](0..1) | D7694 | 取位
| 流程警告 | A4_Warning | 字[有符号](0..1) | D7696 | 取位
| 流程动作编号 | D1_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7700 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | D1_fault | 字[有符号](0..1) | D7704 | 取位
| 流程警告 | D1_Warning | 字[有符号](0..1) | D7706 | 取位
| 流程动作编号 | C0_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D7710 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | C0_fault | 字[有符号](0..1) | D7714 | 取位
| 流程警告 | C0_Warning | 字[有符号](0..1) | D7716 | 取位
| 流程动作编号 | T1_SeqNO | 字[有符号](0..2) | D6090 | 编号（10的倍数）
| 流程报警 | T1_fault | 字[有符号](0..1) | D7076 | 取位
| 流程警告 | T1_Warning | 字[有符号](0..1) | D7078 | 取位

## 任务
序号 | 注释 | 变量名称 | 数据格式 | 起始地址 | 状态
|  | ProcessCurrentNum | 字[有符号] | D6700 | D6700当前正在执行的流程编号 | 当前正在执行的任务编号
|  | Enable | 位 | D6800.0 | 使能
|  | AddDone | 位 | D6800.1 | 计时到达
|  | ProjectEnable | 字[有符号] | D6801 | 项目是否需要执行,0-9对应0-9个任务，A-F脉冲 | 位信号，0:Cu2+；1：H2SO4;2:H2O2
|  | Num | 字[有符号] | D6802 | 流程编号K1--K4 | 当前任务中的流程编号
|  | SetTime | 字[有符号] | D6803 | 设置时间分钟
|  | AddTime | 字[有符号] | D6804 | 计时时间分钟
|  | LedControl | 字[有符号](0..4,0..3,0..1) | D7500 | (分析中,待机中,停止中,停机故障,警告)(黄,绿,红,蜂鸣)(常亮,闪烁)D7500---D7539

## 槽A参数地址
序号 | 流程编号 | 变量名称 | 数据格式 | 起始地址
| NA_A1_1 | A1_SET_XA1b | 时间 | D1000 | XA1b循环杯取样A1---取样泵回退超时时间
|  | A1_SET_XA1c | 时间 | D1002 | XA1c循环杯取样A1---取样泵回退延伸时间
|  | A1_SET_XA1a | 时间 | D1004 | XA1a循环杯取样A1---取样泵超时时间
|  | A1_SET_XA1d | 字[有符号] | D1006 | 已循环XA1d次----样品取样次数
|  | A1_SET_TIME1 | 时间 | D1007 | 预留时间1
|  | A1_SET_TIME2 | 时间 | D1009 | 预留时间2
|  | A1_SET_INT | 字[有符号] | D1011 | 预留计数
| NA_D2_1 | D2_SET_XD2a | 时间 | D1020 | XD2a秒内，Sensor1亮,取样泵回退药液D2流程-----取样泵回退超时时间(液位1)
|  | D2_SET_XD2b | 时间 | D1022 | 多抽XD2b秒,取样泵回退药液D2流程----取样泵回退延伸时间
|  | D2_SET_Time | 时间 | D1024 | 预留时间
| NA_C3_1 | C3_SET_XC3a | 时间 | D1030 | XC3a秒,sensor4亮,循环杯水洗C3流程----排废超时(液位1)
|  | C3_SET_XC3b | 时间 | D1032 | 多抽XC3b秒,循环杯水洗C3流程----排废延伸时间
|  | C3_SET_XC3c | 时间 | D1034 | XC3c秒,sensor2灭,循环杯水洗C3流程----纯水超时
|  | C3_SET_XC3d | 字[有符号] | D1036 | 已重复XC3d次----水洗次数
|  | C3_SET_Time | 时间 | D1037 | 预留时间
|  | C3_SET_INT | 字[有符号] | D1039 | 预留计数
| NA_C3_2 | C3_SET_XC3a | 时间 | D1050 | XC3a秒,sensor4亮,循环杯水洗C3流程----排废超时(液位1)
|  | C3_SET_XC3b | 时间 | D1052 | 多抽XC3b秒,循环杯水洗C3流程----排废延伸时间
|  | C3_SET_XC3c | 时间 | D1054 | XC3c秒,sensor2灭,循环杯水洗C3流程----纯水超时
|  | C3_SET_XC3d | 字[有符号] | D1056 | 已重复XC3d次----水洗次数
|  | C3_SET_Time | 时间 | D1057 | 预留时间
|  | C3_SET_INT | 字[有符号] | D1059 | 预留计数
| NA_C6_1 | C6_SET_XC6a | 时间 | D1070 | XC6a秒内，Sensor1亮,循环杯排废C6流程----排废超时(液位1)
|  | C6_SET_XC6b | 时间 | D1072 | 多抽XC6b秒,循环杯排废C6流程----排废延伸时间
|  | C6_SET_Time | 时间 | D1074 | 预留时间
| NA_C2_1 | C2_SET_XC2a | 时间 | D1080 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D1082 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D1084 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D1086 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 字[有符号] | D1088 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D1089 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D1091 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 字[有符号] | D1093 | 预留计数
| NA_C2_2 | C2_SET_XC2a | 时间 | D1100 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D1102 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D1104 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D1106 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 字[有符号] | D1108 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D1109 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D1111 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 字[有符号] | D1113 | 预留计数
| NA_C2_3 | C2_SET_XC2a | 时间 | D1120 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D1122 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D1124 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D1126 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 字[有符号] | D1128 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D1129 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D1131 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 字[有符号] | D1133 | 预留计数
| NA_C1_1 | C1_SET_XC1a | 时间 | D1150 | XC1a秒内,sensor4亮,分析杯清洁C1流程----排废超时时间(液位1)
|  | C1_SET_XC1b | 时间 | D1152 | 多抽XC1b秒,分析杯清洁C1流程----排废延伸时间
|  | C1_SET_XC1c | 时间 | D1154 | 启动清洁泵XC1c秒,分析杯清洁C1流程----清洁泵抽取时间
|  | C1_SET_XC1d | 时间 | D1156 | XC1d秒,分析杯清洁C1流程----纯水超时
|  | C1_SET_XC1e | 时间 | D1158 | XC1e秒,分析杯清洁C1流程----搅拌时间
|  | C1_SET_XC1f | 字[有符号] | D1160 | 已重复XC1f次----清洁次数
|  | C1_SET_time | 时间 | D1161 | 预留时间
|  | C1_SET_time1 | 时间 | D1163 | 预留时间
|  | C1_SET_int | 字[有符号] | D1165 | 预留计数
| NA_B2_1 | B2_SET_XB2a | 时间 | D1180 | XB2a秒内,sensor5亮,N注射泵2饱管B2流程----排废超时(液位2)
|  | B2_SET_XB2b | 字[有符号] | D1182 | 已重复XB2b次-----注射器饱管次数
|  | B2_SET_XB2c | 字[有符号] | D1183 | 注射泵2行至XB2c步N注射泵2饱管B2----标液饱管位置
|  | B2_SET_XB2d | 字[有符号] | D1184 | 已重复XB2d次----标液饱管次数
|  | B2_SET_Time | 时间 | D1185 | 预留时间
|  | B2_SET_int | 字[有符号] | D1187 | 预留计数
| NA_B3_1 | B3_SET_XB3a | 时间 | D1200 | XB3a秒内,sensor5亮,N注射泵3饱管B3流程----排废超时(液位2)
|  | B3_SET_XB3b | 字[有符号] | D1202 | 已重复XB3b次-----注射器饱管次数
|  | B3_SET_XB3c | 字[有符号] | D1203 | 注射泵3行至XB3c步N注射泵3饱管B3----标液饱管位置
|  | B3_SET_XB3d | 字[有符号] | D1204 | 已重复XB3d次----标液饱管次数
|  | B3_SET_Time | 时间 | D1205 | 预留时间
|  | B3_SET_INT | 字[有符号] | D1207 | 预留计数
| NA_B1_1 | B1_SET_XB1a | 时间 | D1220 | XB1a秒内，Sensor5亮，样品注射泵1饱管B1流程---分析杯排废超时(液位2)
|  | B1_SET_XB1b | 字[有符号] | D1222 | 注射泵1行至XB1b步样品注射泵1饱管B1----样品饱管位置
|  | B1_SET_XB1c | 字[有符号] | D1223 | 已重复XB1c次----样品饱管次数
|  | B1_SET_Time | 时间 | D1224 | 预留时间
|  | B1_SET_int | 字[有符号] | D1226 | 预留计数
| NA_D3_1 | D3_SET_XD3a | 字[有符号] | D1240 | XD3a次，设置计次，注射泵1回退D3流程----取样注射泵回退次数
|  | D3_SET_INT | 字[有符号] | D1241 | 预留计数
| NA_A2_1 | A2_SET_XA2a | 字[有符号] | D1250 | 注射泵1注入XA2a药水进入反应杯,定量泵定量取样A2流程----取样定量步数
|  | A2_SET_INT | 字[有符号] | D1251 | 预留
| NA_C4_1 | C4_SET_XC4a | 时间 | D1260 | 取样泵逆转XC4a秒,循环杯回退C4流程-----取样泵纯水抽取时间
|  | C4_SET_XC4b | 时间 | D1262 | XC4b秒,sensor1亮,循环杯回退C4流程----排废超时时间
|  | C4_SET_XC4c | 时间 | D1264 | 多抽XC4c秒,循环杯回退C4流程
|  | C4_SET_Time | 时间 | D1266 | 预留时间
| NA_C7_1 | C7_SET_XC7a | 时间 | D1280 | XC7a秒内，Sensor1亮,反应杯排废C7流程---排废超时(液位1)
|  | C7_SET_XC7b | 时间 | D1282 | 多抽XC7b秒,反应杯排废C7流程---排废延伸时间
|  | C7_SET_Time | 时间 | D1284 | 预留时间
| NA_T2_1 | T2_SET_XT2a | 时间 | D1290 | 抽XT2a秒,光学分析T2流程-----光学检测抽取时间
|  | T2_SET_XT2b | 时间 | D1292 | 等待XT2b秒,光学分析T2流程---光学检测等待时间
|  | T2_SET_Time | 时间 | D1294 | 预留时间
| NA_E1_1 | E1_SET_TIME | 时间 | D1300 | 预留时间
|  | E1_SET_INT | 字[有符号] | D1302 | 预留计数
| NA_F1_1 | F1_SET_XF1a | 时间 | D1310 | XF1a秒内,sensor4亮,纯水定量F1流程----排废超时时间(液位1)
|  | F1_SET_XF1b | 时间 | D1312 | 多抽XF1b秒,纯水定量F1流程-----排废延伸时间
|  | F1_SET_XF1c | 时间 | D1314 | XF1c秒内Sensor6灭,纯水定量F1流程----纯水超时
|  | F1_SET_XF1d | 时间 | D1316 | 多抽XF1d秒,纯水定量F1流程----高排延伸时间
|  | F1_SET_TIME | 时间 | D1318 | 预留时间1
|  | F1_SET_TIME1 | 时间 | D1320 | 预留时间2
| NA_A2_2 | A2_SET_XA2a | 字[有符号] | D1330 | 注射泵1注入XA2a药水进入反应杯,定量泵定量取样A2流程----取样定量步数
|  | A2_SET_INT | 字[有符号] | D1331 | 预留
| NA_A2_3 | A2_SET_XA2a | 字[有符号] | D1334 | 注射泵1注入XA2a药水进入反应杯,定量泵定量取样A2流程----取样定量步数
|  | A2_SET_INT | 字[有符号] | D1335 | 预留
| NA_D1_1 | D1_SET_XD1a | 时间 | D1340 | XD1a秒内---样品定量泵回退时间
|  | D1_SET_Time1 | 时间 | D1342 | 预留时间1
| NA_D1_2 | D1_SET_XD1a | 时间 | D1346 | XD1a秒内---样品定量泵回退时间
|  | D1_SET_Time1 | 时间 | D1348 | 预留时间1
| NA_B4_1 | B4_SET_XB4a | 时间 | D1350 | XB4a秒内，sensor4亮----排废超时（液位1）
|  | B4_SET_XB4b | 时间 | D1352 | 多抽XB4b秒内---排废延伸时间
|  | B4_SET_XB4c | 时间 | D1354 | XB4c秒内，sensor5灭---定量超时
|  | B4_SET_XB4d | 字[有符号] | D1356 | 设置循环计次---润洗次数
|  | B4_SET_TIME | 时间 | D1357 | 预留时间
|  | B4_SET_INT | 字[有符号] | D1359 | 预留
| NA_D2_2 | D2_SET_XD2a | 时间 | D1370 | XD2a秒内，Sensor1亮,取样泵回退药液D2流程-----取样泵回退超时时间(液位1)
|  | D2_SET_XD2b | 时间 | D1372 | 多抽XD2b秒,取样泵回退药液D2流程----取样泵回退延伸时间
|  | D2_SET_Time | 时间 | D1374 | 预留时间

## 槽B参数地址
序号 | 流程编号 | 变量名称 | 数据格式 | 起始地址
| NB_A1_1 | A1_SET_XA1b | 时间 | D1500 | XA1b循环杯取样A1---取样泵回退超时时间
|  | A1_SET_XA1c | 时间 | D1502 | XA1c循环杯取样A1---取样泵回退延伸时间
|  | A1_SET_XA1a | 时间 | D1504 | XA1a循环杯取样A1---取样泵超时时间
|  | A1_SET_XA1d | 字[有符号] | D1506 | 已循环XA1d次----样品取样次数
|  | A1_SET_TIME1 | 时间 | D1507 | 预留时间1
|  | A1_SET_TIME2 | 时间 | D1509 | 预留时间2
|  | A1_SET_INT | 字[有符号] | D1511 | 预留计数
| NB_D2_1 | D2_SET_XD2a | 时间 | D1520 | XD2a秒内，Sensor1亮,取样泵回退药液D2流程-----取样泵回退超时时间(液位1)
|  | D2_SET_XD2b | 时间 | D1522 | 多抽XD2b秒,取样泵回退药液D2流程----取样泵回退延伸时间
|  | D2_SET_Time | 时间 | D1524 | 预留时间
| NB_C3_1 | C3_SET_XC3a | 时间 | D1530 | XC3a秒,sensor4亮,循环杯水洗C3流程----排废超时(液位1)
|  | C3_SET_XC3b | 时间 | D1532 | 多抽XC3b秒,循环杯水洗C3流程----排废延伸时间
|  | C3_SET_XC3c | 时间 | D1534 | XC3c秒,sensor2灭,循环杯水洗C3流程----纯水超时
|  | C3_SET_XC3d | 字[有符号] | D1536 | 已重复XC3d次----水洗次数
|  | C3_SET_Time | 时间 | D1537 | 预留时间
|  | C3_SET_INT | 字[有符号] | D1539 | 预留计数
| NB_C3_2 | C3_SET_XC3a | 时间 | D1550 | XC3a秒,sensor4亮,循环杯水洗C3流程----排废超时(液位1)
|  | C3_SET_XC3b | 时间 | D1552 | 多抽XC3b秒,循环杯水洗C3流程----排废延伸时间
|  | C3_SET_XC3c | 时间 | D1554 | XC3c秒,sensor2灭,循环杯水洗C3流程----纯水超时
|  | C3_SET_XC3d | 字[有符号] | D1556 | 已重复XC3d次----水洗次数
|  | C3_SET_Time | 时间 | D1557 | 预留时间
|  | C3_SET_INT | 字[有符号] | D1559 | 预留计数
| NB_C6_1 | C6_SET_XC6a | 时间 | D1570 | XC6a秒内，Sensor1亮,循环杯排废C6流程----排废超时(液位1)
|  | C6_SET_XC6b | 时间 | D1572 | 多抽XC6b秒,循环杯排废C6流程----排废延伸时间
|  | C6_SET_Time | 时间 | D1574 | 预留时间
| NB_C2_1 | C2_SET_XC2a | 时间 | D1580 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D1582 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D1584 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D1586 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 字[有符号] | D1588 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D1589 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D1591 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 字[有符号] | D1593 | 预留计数
| NB_C2_2 | C2_SET_XC2a | 时间 | D1600 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D1602 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D1604 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D1606 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 字[有符号] | D1608 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D1609 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D1611 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 字[有符号] | D1613 | 预留计数
| NB_C2_3 | C2_SET_XC2a | 时间 | D1620 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D1622 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D1624 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D1626 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 字[有符号] | D1628 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D1629 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D1631 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 字[有符号] | D1633 | 预留计数
| NB_C1_1 | C1_SET_XC1a | 时间 | D1650 | XC1a秒内,sensor4亮,分析杯清洁C1流程----排废超时时间(液位1)
|  | C1_SET_XC1b | 时间 | D1652 | 多抽XC1b秒,分析杯清洁C1流程----排废延伸时间
|  | C1_SET_XC1c | 时间 | D1654 | 启动清洁泵XC1c秒,分析杯清洁C1流程----清洁泵抽取时间
|  | C1_SET_XC1d | 时间 | D1656 | XC1d秒,分析杯清洁C1流程----纯水超时
|  | C1_SET_XC1e | 时间 | D1658 | XC1e秒,分析杯清洁C1流程----搅拌时间
|  | C1_SET_XC1f | 字[有符号] | D1660 | 已重复XC1f次----清洁次数
|  | C1_SET_time | 时间 | D1661 | 预留时间
|  | C1_SET_time1 | 时间 | D1663 | 预留时间
|  | C1_SET_int | 字[有符号] | D1665 | 预留计数
| NB_B2_1 | B2_SET_XB2a | 时间 | D1680 | XB2a秒内,sensor5亮,N注射泵2饱管B2流程----排废超时(液位2)
|  | B2_SET_XB2b | 字[有符号] | D1682 | 已重复XB2b次-----注射器饱管次数
|  | B2_SET_XB2c | 字[有符号] | D1683 | 注射泵2行至XB2c步N注射泵2饱管B2----标液饱管位置
|  | B2_SET_XB2d | 字[有符号] | D1684 | 已重复XB2d次----标液饱管次数
|  | B2_SET_Time | 时间 | D1685 | 预留时间
|  | B2_SET_int | 字[有符号] | D1687 | 预留计数
| NB_B3_1 | B3_SET_XB3a | 时间 | D1700 | XB3a秒内,sensor5亮,N注射泵3饱管B3流程----排废超时(液位2)
|  | B3_SET_XB3b | 字[有符号] | D1702 | 已重复XB3b次-----注射器饱管次数
|  | B3_SET_XB3c | 字[有符号] | D1703 | 注射泵3行至XB3c步N注射泵3饱管B3----标液饱管位置
|  | B3_SET_XB3d | 字[有符号] | D1704 | 已重复XB3d次----标液饱管次数
|  | B3_SET_Time | 时间 | D1705 | 预留时间
|  | B3_SET_INT | 字[有符号] | D1707 | 预留计数
| NB_B1_1 | B1_SET_XB1a | 时间 | D1720 | XB1a秒内，Sensor5亮，样品注射泵1饱管B1流程---分析杯排废超时(液位2)
|  | B1_SET_XB1b | 字[有符号] | D1722 | 注射泵1行至XB1b步样品注射泵1饱管B1----样品饱管位置
|  | B1_SET_XB1c | 字[有符号] | D1723 | 已重复XB1c次----样品饱管次数
|  | B1_SET_Time | 时间 | D1724 | 预留时间
|  | B1_SET_int | 字[有符号] | D1726 | 预留计数
| NB_D3_1 | D3_SET_XD3a | 字[有符号] | D1740 | XD3a次，设置计次，注射泵1回退D3流程----取样注射泵回退次数
|  | D3_SET_INT | 字[有符号] | D1741 | 预留计数
| NB_A2_1 | A2_SET_XA2a | 字[有符号] | D1750 | 注射泵1注入XA2a药水进入反应杯,定量泵定量取样A2流程----取样定量步数
|  | A2_SET_INT | 字[有符号] | D1751 | 预留
| NB_C4_1 | C4_SET_XC4a | 时间 | D1760 | 取样泵逆转XC4a秒,循环杯回退C4流程-----取样泵纯水抽取时间
|  | C4_SET_XC4b | 时间 | D1762 | XC4b秒,sensor1亮,循环杯回退C4流程----排废超时时间
|  | C4_SET_XC4c | 时间 | D1764 | 多抽XC4c秒,循环杯回退C4流程
|  | C4_SET_Time | 时间 | D1766 | 预留时间
| NB_C7_1 | C7_SET_XC7a | 时间 | D1780 | XC7a秒内，Sensor1亮,反应杯排废C7流程---排废超时(液位1)
|  | C7_SET_XC7b | 时间 | D1782 | 多抽XC7b秒,反应杯排废C7流程---排废延伸时间
|  | C7_SET_Time | 时间 | D1784 | 预留时间
| NB_T2_1 | T2_SET_XT2a | 时间 | D1790 | 抽XT2a秒,光学分析T2流程-----光学检测抽取时间
|  | T2_SET_XT2b | 时间 | D1792 | 等待XT2b秒,光学分析T2流程---光学检测等待时间
|  | T2_SET_Time | 时间 | D1794 | 预留时间
| NB_E1_1 | E1_SET_TIME | 时间 | D1800 | 预留时间
|  | E1_SET_INT | 字[有符号] | D1802 | 预留计数
| NB_F1_1 | F1_SET_XF1a | 时间 | D1810 | XF1a秒内,sensor4亮,纯水定量F1流程----排废超时时间(液位1)
|  | F1_SET_XF1b | 时间 | D1812 | 多抽XF1b秒,纯水定量F1流程-----排废延伸时间
|  | F1_SET_XF1c | 时间 | D1814 | XF1c秒内Sensor6灭,纯水定量F1流程----纯水超时
|  | F1_SET_XF1d | 时间 | D1816 | 多抽XF1d秒,纯水定量F1流程----高排延伸时间
|  | F1_SET_TIME | 时间 | D1818 | 预留时间1
|  | F1_SET_TIME1 | 时间 | D1820 | 预留时间2
| NB_A2_2 | A2_SET_XA2a | 字[有符号] | D1830 | 注射泵1注入XA2a药水进入反应杯,定量泵定量取样A2流程----取样定量步数
|  | A2_SET_INT | 字[有符号] | D1831 | 预留
| NB_A2_3 | A2_SET_XA2a | 字[有符号] | D1834 | 注射泵1注入XA2a药水进入反应杯,定量泵定量取样A2流程----取样定量步数
|  | A2_SET_INT | 字[有符号] | D1835 | 预留
| NB_D1_1 | D1_SET_XD1a | 时间 | D1840 | XD1a秒内---样品定量泵回退时间
|  | D1_SET_Time1 | 时间 | D1842 | 预留时间1
| NB_D1_2 | D1_SET_XD1a | 时间 | D1846 | XD1a秒内---样品定量泵回退时间
|  | D1_SET_Time1 | 时间 | D1848 | 预留时间1
| NB_B4_1 | B4_SET_XB4a | 时间 | D1850 | XB4a秒内，sensor4亮----排废超时（液位1）
|  | B4_SET_XB4b | 时间 | D1852 | 多抽XB4b秒内---排废延伸时间
|  | B4_SET_XB4c | 时间 | D1854 | XB4c秒内，sensor5灭---定量超时
|  | B4_SET_XB4d | 字[有符号] | D1856 | 设置循环计次---润洗次数
|  | B4_SET_TIME | 时间 | D1857 | 预留时间
|  | B4_SET_INT | 字[有符号] | D1859 | 预留
| NB_D2_2 | D2_SET_XD2a | 时间 | D1870 | XD2a秒内，Sensor1亮,取样泵回退药液D2流程-----取样泵回退超时时间(液位1)
|  | D2_SET_XD2b | 时间 | D1872 | 多抽XD2b秒,取样泵回退药液D2流程----取样泵回退延伸时间
|  | D2_SET_Time | 时间 | D1874 | 预留时间

## 留样A参数地址
序号 | 流程编号 | 变量名称 | 数据格式 | 起始地址
| LA_A1_1 | A1_SET_XA1b | 时间 | D2000 | XA1b循环杯取样A1---取样泵回退超时时间
|  | A1_SET_XA1c | 时间 | D2002 | XA1c循环杯取样A1---取样泵回退延伸时间
|  | A1_SET_XA1a | 时间 | D2004 | XA1a循环杯取样A1---取样泵超时时间
|  | A1_SET_XA1d | 字[有符号] | D2006 | 已循环XA1d次----样品取样次数
|  | A1_SET_TIME1 | 时间 | D2007 | 预留时间1
|  | A1_SET_TIME2 | 时间 | D2009 | 预留时间2
|  | A1_SET_INT | 字[有符号] | D2011 | 预留计数
| LA_D2_1 | D2_SET_XD2a | 时间 | D2020 | XD2a秒内，Sensor1亮,取样泵回退药液D2流程-----取样泵回退超时时间(液位1)
|  | D2_SET_XD2b | 时间 | D2022 | 多抽XD2b秒,取样泵回退药液D2流程----取样泵回退延伸时间
|  | D2_SET_Time | 时间 | D2024 | 预留时间
| LA_C3_1 | C3_SET_XC3a | 时间 | D2030 | XC3a秒,sensor4亮,循环杯水洗C3流程----排废超时(液位1)
|  | C3_SET_XC3b | 时间 | D2032 | 多抽XC3b秒,循环杯水洗C3流程----排废延伸时间
|  | C3_SET_XC3c | 时间 | D2034 | XC3c秒,sensor2灭,循环杯水洗C3流程----纯水超时
|  | C3_SET_XC3d | 字[有符号] | D2036 | 已重复XC3d次----水洗次数
|  | C3_SET_Time | 时间 | D2037 | 预留时间
|  | C3_SET_INT | 字[有符号] | D2039 | 预留计数
| LA_C3_2 | C3_SET_XC3a | 时间 | D2050 | XC3a秒,sensor4亮,循环杯水洗C3流程----排废超时(液位1)
|  | C3_SET_XC3b | 时间 | D2052 | 多抽XC3b秒,循环杯水洗C3流程----排废延伸时间
|  | C3_SET_XC3c | 时间 | D2054 | XC3c秒,sensor2灭,循环杯水洗C3流程----纯水超时
|  | C3_SET_XC3d | 字[有符号] | D2056 | 已重复XC3d次----水洗次数
|  | C3_SET_Time | 时间 | D2057 | 预留时间
|  | C3_SET_INT | 字[有符号] | D2059 | 预留计数
| LA_C6_1 | C6_SET_XC6a | 时间 | D2070 | XC6a秒内，Sensor1亮,循环杯排废C6流程----排废超时(液位1)
|  | C6_SET_XC6b | 时间 | D2072 | 多抽XC6b秒,循环杯排废C6流程----排废延伸时间
|  | C6_SET_Time | 时间 | D2074 | 预留时间
| LA_C2_1 | C2_SET_XC2a | 时间 | D2080 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D2082 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D2084 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D2086 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 字[有符号] | D2088 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D2089 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D2091 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 字[有符号] | D2093 | 预留计数
| LA_C2_2 | C2_SET_XC2a | 时间 | D2100 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D2102 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D2104 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D2106 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 字[有符号] | D2108 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D2109 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D2111 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 字[有符号] | D2113 | 预留计数
| LA_C2_3 | C2_SET_XC2a | 时间 | D2120 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D2122 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D2124 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D2126 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 字[有符号] | D2128 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D2129 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D2131 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 字[有符号] | D2133 | 预留计数
| LA_C1_1 | C1_SET_XC1a | 时间 | D2150 | XC1a秒内,sensor4亮,分析杯清洁C1流程----排废超时时间(液位1)
|  | C1_SET_XC1b | 时间 | D2152 | 多抽XC1b秒,分析杯清洁C1流程----排废延伸时间
|  | C1_SET_XC1c | 时间 | D2154 | 启动清洁泵XC1c秒,分析杯清洁C1流程----清洁泵抽取时间
|  | C1_SET_XC1d | 时间 | D2156 | XC1d秒,分析杯清洁C1流程----纯水超时
|  | C1_SET_XC1e | 时间 | D2158 | XC1e秒,分析杯清洁C1流程----搅拌时间
|  | C1_SET_XC1f | 字[有符号] | D2160 | 已重复XC1f次----清洁次数
|  | C1_SET_time | 时间 | D2161 | 预留时间
|  | C1_SET_time1 | 时间 | D2163 | 预留时间
|  | C1_SET_int | 字[有符号] | D2165 | 预留计数
| LA_B2_1 | B2_SET_XB2a | 时间 | D2180 | XB2a秒内,sensor5亮,N注射泵2饱管B2流程----排废超时(液位2)
|  | B2_SET_XB2b | 字[有符号] | D2182 | 已重复XB2b次-----注射器饱管次数
|  | B2_SET_XB2c | 字[有符号] | D2183 | 注射泵2行至XB2c步N注射泵2饱管B2----标液饱管位置
|  | B2_SET_XB2d | 字[有符号] | D2184 | 已重复XB2d次----标液饱管次数
|  | B2_SET_Time | 时间 | D2185 | 预留时间
|  | B2_SET_int | 字[有符号] | D2187 | 预留计数
| LA_B3_1 | B3_SET_XB3a | 时间 | D2200 | XB3a秒内,sensor5亮,N注射泵3饱管B3流程----排废超时(液位2)
|  | B3_SET_XB3b | 字[有符号] | D2202 | 已重复XB3b次-----注射器饱管次数
|  | B3_SET_XB3c | 字[有符号] | D2203 | 注射泵3行至XB3c步N注射泵3饱管B3----标液饱管位置
|  | B3_SET_XB3d | 字[有符号] | D2204 | 已重复XB3d次----标液饱管次数
|  | B3_SET_Time | 时间 | D2205 | 预留时间
|  | B3_SET_INT | 字[有符号] | D2207 | 预留计数
| LA_B1_1 | B1_SET_XB1a | 时间 | D2220 | XB1a秒内，Sensor5亮，样品注射泵1饱管B1流程---分析杯排废超时(液位2)
|  | B1_SET_XB1b | 字[有符号] | D2222 | 注射泵1行至XB1b步样品注射泵1饱管B1----样品饱管位置
|  | B1_SET_XB1c | 字[有符号] | D2223 | 已重复XB1c次----样品饱管次数
|  | B1_SET_Time | 时间 | D2224 | 预留时间
|  | B1_SET_int | 字[有符号] | D2226 | 预留计数
| LA_D3_1 | D3_SET_XD3a | 字[有符号] | D2240 | XD3a次，设置计次，注射泵1回退D3流程----取样注射泵回退次数
|  | D3_SET_INT | 字[有符号] | D2241 | 预留计数
| LA_A2_1 | A2_SET_XA2a | 字[有符号] | D2250 | 注射泵1注入XA2a药水进入反应杯,定量泵定量取样A2流程----取样定量步数
|  | A2_SET_INT | 字[有符号] | D2251 | 预留
| LA_C4_1 | C4_SET_XC4a | 时间 | D2260 | 取样泵逆转XC4a秒,循环杯回退C4流程-----取样泵纯水抽取时间
|  | C4_SET_XC4b | 时间 | D2262 | XC4b秒,sensor1亮,循环杯回退C4流程----排废超时时间
|  | C4_SET_XC4c | 时间 | D2264 | 多抽XC4c秒,循环杯回退C4流程
|  | C4_SET_Time | 时间 | D2266 | 预留时间
| LA_C7_1 | C7_SET_XC7a | 时间 | D2280 | XC7a秒内，Sensor1亮,反应杯排废C7流程---排废超时(液位1)
|  | C7_SET_XC7b | 时间 | D2282 | 多抽XC7b秒,反应杯排废C7流程---排废延伸时间
|  | C7_SET_Time | 时间 | D2284 | 预留时间
| LA_T2_1 | T2_SET_XT2a | 时间 | D2290 | 抽XT2a秒,光学分析T2流程-----光学检测抽取时间
|  | T2_SET_XT2b | 时间 | D2292 | 等待XT2b秒,光学分析T2流程---光学检测等待时间
|  | T2_SET_Time | 时间 | D2294 | 预留时间
| LA_E1_1 | E1_SET_TIME | 时间 | D2300 | 预留时间
|  | E1_SET_INT | 字[有符号] | D2302 | 预留计数
| LA_F1_1 | F1_SET_XF1a | 时间 | D2310 | XF1a秒内,sensor4亮,纯水定量F1流程----排废超时时间(液位1)
|  | F1_SET_XF1b | 时间 | D2312 | 多抽XF1b秒,纯水定量F1流程-----排废延伸时间
|  | F1_SET_XF1c | 时间 | D2314 | XF1c秒内Sensor6灭,纯水定量F1流程----纯水超时
|  | F1_SET_XF1d | 时间 | D2316 | 多抽XF1d秒,纯水定量F1流程----高排延伸时间
|  | F1_SET_TIME | 时间 | D2318 | 预留时间1
|  | F1_SET_TIME1 | 时间 | D2320 | 预留时间2
| LA_A2_2 | A2_SET_XA2a | 字[有符号] | D2330 | 注射泵1注入XA2a药水进入反应杯,定量泵定量取样A2流程----取样定量步数
|  | A2_SET_INT | 字[有符号] | D2331 | 预留
| LA_A2_3 | A2_SET_XA2a | 字[有符号] | D2334 | 注射泵1注入XA2a药水进入反应杯,定量泵定量取样A2流程----取样定量步数
|  | A2_SET_INT | 字[有符号] | D2335 | 预留
| LA_D1_1 | D1_SET_XD1a | 时间 | D2340 | XD1a秒内---样品定量泵回退时间
|  | D1_SET_Time1 | 时间 | D2342 | 预留时间1
| LA_D1_2 | D1_SET_XD1a | 时间 | D2346 | XD1a秒内---样品定量泵回退时间
|  | D1_SET_Time1 | 时间 | D2348 | 预留时间1
| LA_B4_1 | B4_SET_XB4a | 时间 | D2350 | XB4a秒内，sensor4亮----排废超时（液位1）
|  | B4_SET_XB4b | 时间 | D2352 | 多抽XB4b秒内---排废延伸时间
|  | B4_SET_XB4c | 时间 | D2354 | XB4c秒内，sensor5灭---定量超时
|  | B4_SET_XB4d | 字[有符号] | D2356 | 设置循环计次---润洗次数
|  | B4_SET_TIME | 时间 | D2357 | 预留时间
|  | B4_SET_INT | 字[有符号] | D2359 | 预留
| LA_C6_2 | C6_SET_XC6a | 时间 | D2364 | XC6a秒内，Sensor1亮,循环杯排废C6流程----排废超时(液位1)
|  | C6_SET_XC6b | 时间 | D2366 | 多抽XC6b秒,循环杯排废C6流程----排废延伸时间
|  | C6_SET_Time | 时间 | D2368 | 预留时间
| LA_C6_3 | C6_SET_XC6a | 时间 | D2370 | XC6a秒内，Sensor1亮,循环杯排废C6流程----排废超时(液位1)
|  | C6_SET_XC6b | 时间 | D2372 | 多抽XC6b秒,循环杯排废C6流程----排废延伸时间
|  | C6_SET_Time | 时间 | D2374 | 预留时间
| LA_A4_1 | A4_SET_XA4a | 时间 | D2380 | XA4a秒内，sensor2亮---留样取样超时时间
|  | A4_SET_XA4b | 时间 | D2382 | 反转XA4b秒停止---样品泵回退时间
|  | A4_SET_TIME1 | 时间 | D2384 | 预留时间1

## 留样B参数地址
序号 | 流程编号 | 变量名称 | 数据格式 | 起始地址
| LB_A1_1 | A1_SET_XA1b | 时间 | D2500 | XA1b循环杯取样A1---取样泵回退超时时间
|  | A1_SET_XA1c | 时间 | D2502 | XA1c循环杯取样A1---取样泵回退延伸时间
|  | A1_SET_XA1a | 时间 | D2504 | XA1a循环杯取样A1---取样泵超时时间
|  | A1_SET_XA1d | 字[有符号] | D2506 | 已循环XA1d次----样品取样次数
|  | A1_SET_TIME1 | 时间 | D2507 | 预留时间1
|  | A1_SET_TIME2 | 时间 | D2509 | 预留时间2
|  | A1_SET_INT | 字[有符号] | D2511 | 预留计数
| LB_D2_1 | D2_SET_XD2a | 时间 | D2520 | XD2a秒内，Sensor1亮,取样泵回退药液D2流程-----取样泵回退超时时间(液位1)
|  | D2_SET_XD2b | 时间 | D2522 | 多抽XD2b秒,取样泵回退药液D2流程----取样泵回退延伸时间
|  | D2_SET_Time | 时间 | D2524 | 预留时间
| LB_C3_1 | C3_SET_XC3a | 时间 | D2530 | XC3a秒,sensor4亮,循环杯水洗C3流程----排废超时(液位1)
|  | C3_SET_XC3b | 时间 | D2532 | 多抽XC3b秒,循环杯水洗C3流程----排废延伸时间
|  | C3_SET_XC3c | 时间 | D2534 | XC3c秒,sensor2灭,循环杯水洗C3流程----纯水超时
|  | C3_SET_XC3d | 字[有符号] | D2536 | 已重复XC3d次----水洗次数
|  | C3_SET_Time | 时间 | D2537 | 预留时间
|  | C3_SET_INT | 字[有符号] | D2539 | 预留计数
| LB_C3_2 | C3_SET_XC3a | 时间 | D2550 | XC3a秒,sensor4亮,循环杯水洗C3流程----排废超时(液位1)
|  | C3_SET_XC3b | 时间 | D2552 | 多抽XC3b秒,循环杯水洗C3流程----排废延伸时间
|  | C3_SET_XC3c | 时间 | D2554 | XC3c秒,sensor2灭,循环杯水洗C3流程----纯水超时
|  | C3_SET_XC3d | 字[有符号] | D2556 | 已重复XC3d次----水洗次数
|  | C3_SET_Time | 时间 | D2557 | 预留时间
|  | C3_SET_INT | 字[有符号] | D2559 | 预留计数
| LB_C6_1 | C6_SET_XC6a | 时间 | D2570 | XC6a秒内，Sensor1亮,循环杯排废C6流程----排废超时(液位1)
|  | C6_SET_XC6b | 时间 | D2572 | 多抽XC6b秒,循环杯排废C6流程----排废延伸时间
|  | C6_SET_Time | 时间 | D2574 | 预留时间
| LB_C2_1 | C2_SET_XC2a | 时间 | D2580 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D2582 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D2584 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D2586 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 字[有符号] | D2588 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D2589 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D2591 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 字[有符号] | D2593 | 预留计数
| LB_C2_2 | C2_SET_XC2a | 时间 | D2600 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D2602 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D2604 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D2606 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 字[有符号] | D2608 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D2609 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D2611 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 字[有符号] | D2613 | 预留计数
| LB_C2_3 | C2_SET_XC2a | 时间 | D2620 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D2622 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D2624 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D2626 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 字[有符号] | D2628 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D2629 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D2631 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 字[有符号] | D2633 | 预留计数
| LB_C1_1 | C1_SET_XC1a | 时间 | D2650 | XC1a秒内,sensor4亮,分析杯清洁C1流程----排废超时时间(液位1)
|  | C1_SET_XC1b | 时间 | D2652 | 多抽XC1b秒,分析杯清洁C1流程----排废延伸时间
|  | C1_SET_XC1c | 时间 | D2654 | 启动清洁泵XC1c秒,分析杯清洁C1流程----清洁泵抽取时间
|  | C1_SET_XC1d | 时间 | D2656 | XC1d秒,分析杯清洁C1流程----纯水超时
|  | C1_SET_XC1e | 时间 | D2658 | XC1e秒,分析杯清洁C1流程----搅拌时间
|  | C1_SET_XC1f | 字[有符号] | D2660 | 已重复XC1f次----清洁次数
|  | C1_SET_time | 时间 | D2661 | 预留时间
|  | C1_SET_time1 | 时间 | D2663 | 预留时间
|  | C1_SET_int | 字[有符号] | D2665 | 预留计数
| LB_B2_1 | B2_SET_XB2a | 时间 | D2680 | XB2a秒内,sensor5亮,N注射泵2饱管B2流程----排废超时(液位2)
|  | B2_SET_XB2b | 字[有符号] | D2682 | 已重复XB2b次-----注射器饱管次数
|  | B2_SET_XB2c | 字[有符号] | D2683 | 注射泵2行至XB2c步N注射泵2饱管B2----标液饱管位置
|  | B2_SET_XB2d | 字[有符号] | D2684 | 已重复XB2d次----标液饱管次数
|  | B2_SET_Time | 时间 | D2685 | 预留时间
|  | B2_SET_int | 字[有符号] | D2687 | 预留计数
| LB_B3_1 | B3_SET_XB3a | 时间 | D2700 | XB3a秒内,sensor5亮,N注射泵3饱管B3流程----排废超时(液位2)
|  | B3_SET_XB3b | 字[有符号] | D2702 | 已重复XB3b次-----注射器饱管次数
|  | B3_SET_XB3c | 字[有符号] | D2703 | 注射泵3行至XB3c步N注射泵3饱管B3----标液饱管位置
|  | B3_SET_XB3d | 字[有符号] | D2704 | 已重复XB3d次----标液饱管次数
|  | B3_SET_Time | 时间 | D2705 | 预留时间
|  | B3_SET_INT | 字[有符号] | D2707 | 预留计数
| LB_B1_1 | B1_SET_XB1a | 时间 | D2720 | XB1a秒内，Sensor5亮，样品注射泵1饱管B1流程---分析杯排废超时(液位2)
|  | B1_SET_XB1b | 字[有符号] | D2722 | 注射泵1行至XB1b步样品注射泵1饱管B1----样品饱管位置
|  | B1_SET_XB1c | 字[有符号] | D2723 | 已重复XB1c次----样品饱管次数
|  | B1_SET_Time | 时间 | D2724 | 预留时间
|  | B1_SET_int | 字[有符号] | D2726 | 预留计数
| LB_D3_1 | D3_SET_XD3a | 字[有符号] | D2740 | XD3a次，设置计次，注射泵1回退D3流程----取样注射泵回退次数
|  | D3_SET_INT | 字[有符号] | D2741 | 预留计数
| LB_A2_1 | A2_SET_XA2a | 字[有符号] | D2750 | 注射泵1注入XA2a药水进入反应杯,定量泵定量取样A2流程----取样定量步数
|  | A2_SET_INT | 字[有符号] | D2751 | 预留
| LB_C4_1 | C4_SET_XC4a | 时间 | D2760 | 取样泵逆转XC4a秒,循环杯回退C4流程-----取样泵纯水抽取时间
|  | C4_SET_XC4b | 时间 | D2762 | XC4b秒,sensor1亮,循环杯回退C4流程----排废超时时间
|  | C4_SET_XC4c | 时间 | D2764 | 多抽XC4c秒,循环杯回退C4流程
|  | C4_SET_Time | 时间 | D2766 | 预留时间
| LB_C7_1 | C7_SET_XC7a | 时间 | D2780 | XC7a秒内，Sensor1亮,反应杯排废C7流程---排废超时(液位1)
|  | C7_SET_XC7b | 时间 | D2782 | 多抽XC7b秒,反应杯排废C7流程---排废延伸时间
|  | C7_SET_Time | 时间 | D2784 | 预留时间
| LB_T2_1 | T2_SET_XT2a | 时间 | D2790 | 抽XT2a秒,光学分析T2流程-----光学检测抽取时间
|  | T2_SET_XT2b | 时间 | D2792 | 等待XT2b秒,光学分析T2流程---光学检测等待时间
|  | T2_SET_Time | 时间 | D2794 | 预留时间
| LB_E1_1 | E1_SET_TIME | 时间 | D2800 | 预留时间
|  | E1_SET_INT | 字[有符号] | D2802 | 预留计数
| LB_F1_1 | F1_SET_XF1a | 时间 | D2810 | XF1a秒内,sensor4亮,纯水定量F1流程----排废超时时间(液位1)
|  | F1_SET_XF1b | 时间 | D2812 | 多抽XF1b秒,纯水定量F1流程-----排废延伸时间
|  | F1_SET_XF1c | 时间 | D2814 | XF1c秒内Sensor6灭,纯水定量F1流程----纯水超时
|  | F1_SET_XF1d | 时间 | D2816 | 多抽XF1d秒,纯水定量F1流程----高排延伸时间
|  | F1_SET_TIME | 时间 | D2818 | 预留时间1
|  | F1_SET_TIME1 | 时间 | D2820 | 预留时间2
| LB_A2_2 | A2_SET_XA2a | 字[有符号] | D2830 | 注射泵1注入XA2a药水进入反应杯,定量泵定量取样A2流程----取样定量步数
|  | A2_SET_INT | 字[有符号] | D2831 | 预留
| LB_A2_3 | A2_SET_XA2a | 字[有符号] | D2834 | 注射泵1注入XA2a药水进入反应杯,定量泵定量取样A2流程----取样定量步数
|  | A2_SET_INT | 字[有符号] | D2835 | 预留
| LB_D1_1 | D1_SET_XD1a | 时间 | D2840 | XD1a秒内---样品定量泵回退时间
|  | D1_SET_Time1 | 时间 | D2842 | 预留时间1
| LB_D1_2 | D1_SET_XD1a | 时间 | D2846 | XD1a秒内---样品定量泵回退时间
|  | D1_SET_Time1 | 时间 | D2848 | 预留时间1
| LB_B4_1 | B4_SET_XB4a | 时间 | D2850 | XB4a秒内，sensor4亮----排废超时（液位1）
|  | B4_SET_XB4b | 时间 | D2852 | 多抽XB4b秒内---排废延伸时间
|  | B4_SET_XB4c | 时间 | D2854 | XB4c秒内，sensor5灭---定量超时
|  | B4_SET_XB4d | 字[有符号] | D2856 | 设置循环计次---润洗次数
|  | B4_SET_TIME | 时间 | D2857 | 预留时间
|  | B4_SET_INT | 字[有符号] | D2859 | 预留
| LB_C6_2 | C6_SET_XC6a | 时间 | D2864 | XC6a秒内，Sensor1亮,循环杯排废C6流程----排废超时(液位1)
|  | C6_SET_XC6b | 时间 | D2866 | 多抽XC6b秒,循环杯排废C6流程----排废延伸时间
|  | C6_SET_Time | 时间 | D2868 | 预留时间
| LB_C6_3 | C6_SET_XC6a | 时间 | D2870 | XC6a秒内，Sensor1亮,循环杯排废C6流程----排废超时(液位1)
|  | C6_SET_XC6b | 时间 | D2872 | 多抽XC6b秒,循环杯排废C6流程----排废延伸时间
|  | C6_SET_Time | 时间 | D2874 | 预留时间
| LB_A4_1 | A4_SET_XA4a | 时间 | D2880 | XA4a秒内，sensor2亮---留样取样超时时间
|  | A4_SET_XA4b | 时间 | D2882 | 反转XA4b秒停止---样品泵回退时间
|  | A4_SET_TIME1 | 时间 | D2884 | 预留时间1

## pH校正参数地址
序号 | 流程编号 | 变量名称 | 数据格式 | 起始地址
| pH_S1 | S1_SET_XS1a | 时间 | D3000 | XS1a秒内,sensor4亮,PH校正S1流程---排废超时(液位1)
|  | S1_SET_XS1b | 时间 | D3002 | 多抽XS1b秒,PH校正S1流程---排废延伸时间
|  | S1_SET_XS1c | 时间 | D3004 | XS1c秒内,sensor5灭,PH校正S1流程----标液超时
|  | S1_SET_XS1f | 字[有符号] | D3006 | 已润洗XS1f次,PH校正S1流程-----润洗次数
|  | S1_SET_PH4JZ_Range | 单精度实数 | D3007 | PH4校正设置范围，PH校正S1流程-----极差
|  | S1_SET_XS1h | 时间 | D3009 | XS1h秒,PH校正S1流程-----稳定时间
|  | S1_SorOffsetSave | 字[有符号] | D3011 | 校正系数是否采用0:采用;1:不采用;
|  | S1010_S | 单精度实数 | D3012 | 计算斜率S,PH校正S1流程
|  | S1010_Offset | 单精度实数 | D3014 | Y=SX+Offset,
|  | S1_SET_TIME1 | 时间 | D3016 | 预留时间
|  | S1_SET_TIME2 | 时间 | D3018 | 预留时间
|  | S1_SET_TIME3 | 时间 | D3020 | 预留时间
|  | S1_SET_INT | 字[有符号] | D3022 | 预留计数
| pH_C2_1 | C2_SET_XC2a | 时间 | D3050 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D3052 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D3054 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D3056 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 字[有符号] | D3058 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D3059 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D3061 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 字[有符号] | D3063 | 预留计数
| pH_C2_2 | C2_SET_XC2a | 时间 | D3080 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D3082 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D3084 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D3086 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 字[有符号] | D3088 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D3089 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D3091 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 字[有符号] | D3093 | 预留计数
| pH_C2_3 | C2_SET_XC2a | 时间 | D3100 | XC2a秒,sensor4亮,分析杯水洗C2流程----排废超时(液位1)
|  | C2_SET_XC2b | 时间 | D3102 | 多抽XC2b秒,分析杯水洗C2流程---排废延伸时间
|  | C2_SET_XC2c | 时间 | D3104 | XC2c秒,sensor6灭,分析杯水洗C2流程----纯水超时
|  | C2_SET_XC2d | 时间 | D3106 | XC2d秒,关搅拌，分析杯水洗C2流程----搅拌时间
|  | C2_SET_XC2e | 时间 | D3108 | 已重复XC2e次---水洗次数
|  | C2_SET_Time | 时间 | D3109 | 预留时间
|  | C2_SET_Time1 | 时间 | D3111 | 预留时间
|  | C2_SET_int | 时间 | D3113 | 预留计数
|  | S1010_S | 单精度实数 | D3694 | 计算斜率S,PH校正S1流程---D3694 | pH校正斜率及偏移量（实际值）
|  | S1010_Offset | 单精度实数 | D3696 | Y=SX+Offset,----D3696

## 异常清洗C0
序号 | 流程编号 | 变量名称 | 数据格式 | 起始地址
| C0Clear | C0_SET_XC0a | 时间 | D900 | XC0a秒----反应杯排废时间
|  | C0_SET_XC0b | 时间 | D902 | XC0b秒---纯水抽取时间
|  | C0_SET_XC0c | 时间 | D904 | XC0b秒----循环杯排废时间
|  | C0_SET_XC0d | 时间 | D906 | XC0b秒----样品定量泵水洗时间
|  | C0_SET_XC0e | 时间 | D908 | XC0b秒---样品定量泵排空时间
|  | C0_SET_XC0f | 时间 | D910 | XC0b秒---循环杯少量注水时间
|  | C0_SET_XC0g | 时间 | D912 | XC0b秒---取样泵纯水抽取时间
|  | C0_SET_TIME1 | 时间 | D914 | 预留时间1
|  | C0_SET_TIME2 | 时间 | D916 | 预留时间2

## T1滴定参数
序号 | 流程编号 | 变量名称 | 数据格式 | 起始地址
| T1_A_Parameter 滴定参数 槽A/留样A H2SO4 | Process | 字[有符号] | D6000 | 流程1-4(槽A，槽B，留样A，留样B)
|  | Project | 字[有符号] | D6001 | 2:H2SO4；3:H2O2；
|  | TitrateType | 字[有符号] | D6002 | 滴定类型--PH/ORP,1:=PH;2:=ORP
|  | FinalType | 字[有符号] | D6003 | 终点类型--绝对终点/相对终点,1:=绝对终点;2:=相对终点
|  | Direction | 字[有符号] | D6004 | 滴定方向--变大/变小
|  | RulstType | 字[有符号] | D6005 | 滴定结果输出类型，最大跃迁点 or 固定点 1:最大跃迁点；2:固定点
|  | Target | 单精度实数 | D6006 | 滴定停止点
|  | XT1a | 时间 | D6008 | XT1a秒内，Sensor5灭----输入信号
|  | XT1b | 时间 | D6010 | XT1b秒后读取变送器记录pH值（Y）及当前滴定量----输入信号
|  | FirstStep | 字[有符号] | D6012 | 第一次加注步数
|  | FirstStepSpeed | 字[有符号] | D6013 | 第一次加注速度
|  | FirstStepWait | 时间 | D6014 | 第一次加注完成等待时间
|  | Fast | 字[有符号] | D6016 | 快速滴定步数
|  | FastSpeed | 字[有符号] | D6017 | 快速滴定速度
|  | FastWait | 时间 | D6018 | 快速滴定完成等待时间
|  | FastSlow | 单精度实数 | D6020 | 快速滴定转慢速滴定的判断值
|  | Slow | 字[有符号] | D6022 | 慢速滴定步数
|  | SlowSpeed | 字[有符号] | D6023 | 慢速滴定速度
|  | SlowWait | 时间 | D6024 | 慢速滴定完成等待时间
| T1_A_Parameter 滴定参数 槽A/留样A H2O2 | Process | 字[有符号] | D6026 | 流程1-4(槽A，槽B，留样A，留样B)
|  | Project | 字[有符号] | D6027 | 2:H2SO4；3:H2O2；
|  | TitrateType | 字[有符号] | D6028 | 滴定类型--PH/ORP,1:=PH;2:=ORP
|  | FinalType | 字[有符号] | D6029 | 终点类型--绝对终点/相对终点,1:=绝对终点;2:=相对终点
|  | Direction | 字[有符号] | D6030 | 滴定方向--变大/变小
|  | RulstType | 字[有符号] | D6031 | 滴定结果输出类型，最大跃迁点 or 固定点 1:最大跃迁点；2:固定点
|  | Target | 单精度实数 | D6032 | 滴定停止点
|  | XT1a | 时间 | D6034 | XT1a秒内，Sensor5灭----输入信号
|  | XT1b | 时间 | D6036 | XT1b秒后读取变送器记录pH值（Y）及当前滴定量----输入信号
|  | FirstStep | 字[有符号] | D6038 | 第一次加注步数
|  | FirstStepSpeed | 字[有符号] | D6039 | 第一次加注速度
|  | FirstStepWait | 时间 | D6040 | 第一次加注完成等待时间
|  | Fast | 字[有符号] | D6042 | 快速滴定步数
|  | FastSpeed | 字[有符号] | D6043 | 快速滴定速度
|  | FastWait | 时间 | D6044 | 快速滴定完成等待时间
|  | FastSlow | 单精度实数 | D6046 | 快速滴定转慢速滴定的判断值
|  | Slow | 字[有符号] | D6048 | 慢速滴定步数
|  | SlowSpeed | 字[有符号] | D6049 | 慢速滴定速度
|  | SlowWait | 时间 | D6050 | 慢速滴定完成等待时间
| T1_B_Parameter 滴定参数 槽B/留样B H2SO4 | Process | 字[有符号] | D6100 | 流程1-4(槽A，槽B，留样A，留样B)
|  | Project | 字[有符号] | D6101 | 2:H2SO4；3:H2O2；
|  | TitrateType | 字[有符号] | D6102 | 滴定类型--PH/ORP,1:=PH;2:=ORP
|  | FinalType | 字[有符号] | D6103 | 终点类型--绝对终点/相对终点,1:=绝对终点;2:=相对终点
|  | Direction | 字[有符号] | D6104 | 滴定方向--变大/变小
|  | RulstType | 字[有符号] | D6105 | 滴定结果输出类型，最大跃迁点 or 固定点 1:最大跃迁点；2:固定点
|  | Target | 单精度实数 | D6106 | 滴定停止点
|  | XT1a | 时间 | D6108 | XT1a秒内，Sensor5灭----输入信号
|  | XT1b | 时间 | D6110 | XT1b秒后读取变送器记录pH值（Y）及当前滴定量----输入信号
|  | FirstStep | 字[有符号] | D6112 | 第一次加注步数
|  | FirstStepSpeed | 字[有符号] | D6113 | 第一次加注速度
|  | FirstStepWait | 时间 | D6114 | 第一次加注完成等待时间
|  | Fast | 字[有符号] | D6116 | 快速滴定步数
|  | FastSpeed | 字[有符号] | D6117 | 快速滴定速度
|  | FastWait | 时间 | D6118 | 快速滴定完成等待时间
|  | FastSlow | 单精度实数 | D6120 | 快速滴定转慢速滴定的判断值
|  | Slow | 字[有符号] | D6122 | 慢速滴定步数
|  | SlowSpeed | 字[有符号] | D6123 | 慢速滴定速度
|  | SlowWait | 时间 | D6124 | 慢速滴定完成等待时间
| T1_B_Parameter 滴定参数 槽B/留样B H2O2 | Process | 字[有符号] | D6126 | 流程1-4(槽A，槽B，留样A，留样B)
|  | Project | 字[有符号] | D6127 | 2:H2SO4；3:H2O2；
|  | TitrateType | 字[有符号] | D6128 | 滴定类型--PH/ORP,1:=PH;2:=ORP
|  | FinalType | 字[有符号] | D6129 | 终点类型--绝对终点/相对终点,1:=绝对终点;2:=相对终点
|  | Direction | 字[有符号] | D6130 | 滴定方向--变大/变小
|  | RulstType | 字[有符号] | D6131 | 滴定结果输出类型，最大跃迁点 or 固定点 1:最大跃迁点；2:固定点
|  | Target | 单精度实数 | D6132 | 滴定停止点
|  | XT1a | 时间 | D6134 | XT1a秒内，Sensor5灭----输入信号
|  | XT1b | 时间 | D6136 | XT1b秒后读取变送器记录pH值（Y）及当前滴定量----输入信号
|  | FirstStep | 字[有符号] | D6138 | 第一次加注步数
|  | FirstStepSpeed | 字[有符号] | D6139 | 第一次加注速度
|  | FirstStepWait | 时间 | D6140 | 第一次加注完成等待时间
|  | Fast | 字[有符号] | D6142 | 快速滴定步数
|  | FastSpeed | 字[有符号] | D6143 | 快速滴定速度
|  | FastWait | 时间 | D6144 | 快速滴定完成等待时间
|  | FastSlow | 单精度实数 | D6146 | 快速滴定转慢速滴定的判断值
|  | Slow | 字[有符号] | D6148 | 慢速滴定步数
|  | SlowSpeed | 字[有符号] | D6149 | 慢速滴定速度
|  | SlowWait | 时间 | D6150 | 慢速滴定完成等待时间

## 滴定结果
序号 | 流程编号 | 变量名称 | 数据格式 | 起始地址
| 上位机记录结果 | Record_Status | 字[有符号] | D3510 | 状态标记1：=开始测量；2：测量结束；
|  | Record_ProcessNum | 字[有符号] | D3511 | 槽A、槽B、留A、留B
|  | Record_ProjectNum | 字[有符号] | D3512 | 1;Cu2+；4：Fe3+
|  | RecordRuslt | 单精度实数 | D3520 | 记录----结果
|  | RecordConcentration | 单精度实数 | D3522 | 记录----浓度
| CU2+/FE3+ | E1_Result1 | 单精度实数 | D7730 | 光学样品值
|  | E1_Result2 | 单精度实数 | D7732 | 光学空白值
| T1_Record0 | CurrentValue | 字[有符号] | D6070 | 记录----当前滴定步数
|  | PV | 单精度实数 | D6071 | 记录----当前滴定量对应的仪表测量值
|  | AbruptChange | 单精度实数 | D6073 | 记录----该滴定是否反向突变
| T1_Record | CurrentValue | 字[有符号] | D6400 | 记录----当前滴定步数
|  | PV | 单精度实数 | D6401 | 记录----当前滴定量对应的仪表测量值
|  | AbruptChange | 单精度实数 | D6403 | 记录----该滴定是否反向突变
| D3510=1 | D6401 | 黄色
| D3510=2 |  | 蓝色

## 斜率
| 槽A |  | 槽B |  | 留样A |  | 留样B
| Cu2+ | Fe3+ | Cu2+ | Fe3+ | Cu2+ | Fe3+ | Cu2+ | Fe3+
斜率 | D3530 | D3538 | D3554 | D3562 | D3578 | D3586 | D3602 | D3610
偏移量 | D3532 | D3540 | D3556 | D3564 | D3580 | D3588 | D3604 | D3612